**动态血压监护仪技术要求：**

1、测量范围：收缩压60-260mmHg 舒张压30-195mmHg（供参考）

2、测量精度：+ 3mmHg（供参考）

3、充气压力：0-299mmHg（供参考）

4、心率：30-200 bpm（供参考）

5、测量方法：示波法，线性放气

6、测量模式：定时模式/自动模式/睡眠模式/自定义模式

7、测量间隔：5/10/15/20/30/60/120分钟（供参考）

8、电池：两节AA（5号）碱性电池

9、自适应放气和充气技术，最大化保证病人测量舒适性；

10、内置USB通讯接口，无需驱动即可快速连接至PC；

11、测量噪音小、重量轻，提升用户使用体验；

12、用户不适时可按键快速停止测量并放气；

13、提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、比较图等；

14、支持PDF报告打印，自定义模板报告，彩色打印等功能；

15、支持EXCEL导出功能；

16、提供24小时测量模式功能。

17、要求为品牌电脑、打印机（含复印功能）且保证使用。