金寨县中医医院

询 价 文 件

采购单位：金寨县中医医院

二○一九年四月

目  录

一、采购公告………………………………………………………...3

二、投标人须知前附表	……………………………………………..4

三、投标人必须提交的投标文件内容……………………………..	5

四、采购方法及废标…………………………………………………	5

五、投标人报价须知……………………………………………….	5

六、投标文件构成………………………………………………..	6

七、签订合同……………………………………………………….	6

八、澄清及变更	…………………………………………………… .6

九、其它	……………………………………………………………..

附件一…………………………………………………………………	7

附件二……………………………………………………………….	10

附件三………………………………………………………………..	11

附件四………………………………………………………………..	12

金寨县中医医院医用冰箱采购安装项目

采 购 公 告

根据<<中华人民共和国政府采购法>>等相关规定,金寨县中医医院就下列所需货物服务进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加。

- 项目名称：医用冰箱采购安装项目

二、采购预算：8.2万元

三、资金来源：自筹资金

四、投标人资格条件：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2. 投标产品符合国家行业规范标准，投标产品有生产厂家或代理商的授权文件。

①、有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一（复印件加盖公章）

②、提供法人授权委托书（复印件加盖公章）；

③、提供法定代表人和被授权人身份证（复印件加盖公章）；

④、提供投标产品医疗器械注册证或进口产品注册证；

⑤、提供相关服务承诺及证明；

3. 以上资格文件成交后提供原件查验。

五、技术参数的获取：

1、免费下载网址：金寨县中医院官网（http://www.jzxzyyy.cn/）关于本项目的公告下方。（附件）

六、投标文件接收：

1. 投标文件递交截止时间：2019年4月26日下午15:00整。

2. 投标文件送达地址：金寨县中医医院三楼设备科。

3. 请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号、联系方式。

- 联系事项：

联系人：金寨县中医院设备科     张俊涛

联系方式：0564-7199080

金寨县中医医院

2019年4月19日

二、投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：医用冰箱采购安装项目 项目性质：货物类 |
| 2 | 采购方式：询价 |
| 3 | 供货期及地点：按合同约定时间执行；地点：金寨县中医医院 |
| 4 | 付款方式：货到验收合格付90%，余款一年后付清 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 6 | 踏勘现场：如有需要，请各投标人自行联系采购单位踏勘。 |
| 7 | 标书份数：正本1份，副本1份；胶装密封提交。 |
| 8 | 投标截止及谈判时间：2019年4月26日 下午15：00时； 开标地点：金寨县中医医院门诊楼会议室 |
| 9 | 采购单位联系人及联系方式： 张俊涛 0564-7199080 |
| 10 | 质保期：三年 |
| 11 | 投标保证金：无 |
| 12 | 采购预算：8.2万元 |
| 13 | 开标时间：2019年4月26日下午15:00整。 |

三、投标人必须提交的投标文件内容

1、包括投标报价、服务承诺函、相关的营业执照、企业资质证书、配备的专业技术人员的资格证书、业绩合同、用户清单、产品彩页等资料。

2、采购文件要求和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

3、投标文件中的有关证明文件提供复印件，成交后须提供原件备查。

四、采购方法及废标

1、本次货物采购项目将采用有效最低价法评审。

（1）有效最低价法：以报价为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足采购文件实质性要求（包含资格条件、采购内容、付款方式、服务承诺、项目完成期限等）前提下，根据各家最终承诺报价由低到高排出成交候选供应商。

（2）满足采购需求,如果最低报价出现两家或两家以上者相同时,且均通过采购小组评审，则采取投标人抽签方式确定成交人。

（3）“有效最低价”主要考虑：①报价是否响应本采购文件的实质性要求； ②报价是否会降低本采购文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本；④是否有重大缺项漏项或错项。投标人不得以低于成本价的价格投标；不合理的低价投标无效。⑤如第一成交后选人被质疑，经采购小组查证，确认属实的，取消其成交资格。

（4）采购评审小组根据投标情况有权决定是否要求供应商二次报价。

2、采购过程中，如果采购小组一致认定投标人报价不合理的，可以要求投标人提供合理说明，否则询价小组可以认定其报价无效，即废标。

五、投标人报价须知

1、投标报价为投标人在采购文件中提出的各项支付金额的总和。包括本项目的成本、利润、税金、包装、运输、安装、调试等一切所有费用。

2、本项目只允许有一个方案、一个报价，多方案、多报价的标书将不被接受。投标文件请胶装密封,不接受散件或活页标书，不接受不清晰的投标文件。同企业不同型号的产品授权只能是唯一的，多授无效。3、超过最高限价的投标报价为无效报价，按废标处理。所投设备请注明生产单位、国别、技术规格（型号），并附设备彩图。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

六、投标文件构成

1、投标文件应认真编写，标明页码，胶装密封成册，活页或散装式标书按废标处理。

2、供应商应提供二份投标文件（正本一份；副本一份）

3、如果项目分有多个包，供应商可以参与其中的一个或几个包的采购活动，且可以同时成交几个包，但必须以包为单位分别编写投标文件，分别装订，分别包装。

七、签订合同

1、成交侯选人在“金寨县中医医院官网”公示三个工作日且无异议后，由金寨县中医医院发出成交通知书。

2、采购单位有权在公示期内要求成交侯选人提供采购文件采购清单中规定的成套或部分设备、物品的样品，以便确认和为验收留样。

3、成交人拿到成交通知书后，一个月内来我院签订合同，备案后合同方有效。

4、采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订采购合同，不得擅自变更。

八、澄清及变更

采购公告及采购文件如有澄清或变更，我院将以网上公告形式发布，请投标人及时关注。

九 、附件

附件一：采购需求         附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：投标授权书

附件一

采购需求：1.低温冰箱一台；

2.试剂冷藏箱二台；

3.血液冷藏箱一台。

一、低温冰箱技术要求：

1、有效容积约278L。（供参考）

2、设定温度可以在-20℃～-40℃范围内调节。

3、微电脑温控，控器精确，数字式显示，显示精度0.1℃。

4、多种故障报警（高温报警、低温报警、断电报警、传感器报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。

5、采用HC冷媒，零臭氧层破坏，零碳排放，绿色环保。

6、温度设置程序加密设计，防止他人随意更改箱内温度，存储更加安全。

7、蒸发器采用搁架式设计，降温速度快。

8、超静音：采用超静音碳氢压缩机，结合优化制冷系统，实现整机噪音42分贝。

9、双毛细管+电磁阀控制设计，可根据环温对箱内温度和设定温度自动控制毛细管开停，保证箱内温箱稳定性和均匀性。

- 抽屉采用一体式注塑工艺，耐低温。并带有标识卡片槽，用户可标识不同类型的物品，方便存取。

- 优选进口压缩机和制冷，使用寿命更长。

- 具有独立检测通道用于远程温度监控且监控系统拥有软件著作权登记证书。

- 生产企业获得国家科学技术进步奖、国家高技术产业化十年成就奖（提供证明材料）。

- 整机保修三年。

- 产品具有医疗器械注册证；生产企业通过ISO9001,ISO14001,ISO13485、WHO/PQS体系认证并提供证明材料。

二、试剂冷藏箱技术要求：

- 总容积290L，外部尺寸（宽*深*高）665*710*1665mm。（供参考）

- 微电脑控制，内置5个数字温度传感器，1个机械温控器，控温精度0.1°C， LED数码管显示，观察方便。

- 设定温度在2～8℃范围调节，显示：采用微电脑控制系统，数字显示箱内温度。可实时监控箱内温度。

- 多种故障报警（高低温报警、传感器报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）。

- 冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

- 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

- 压缩机：进口压缩机，保证产品质量稳定。

- 冷凝风机：德国进口EBM冷凝风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。

- 材料：箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。

- 门：单个电加热玻璃门，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，自关门功能。

- 多层搁架设计，搁架带标识牌插槽便于区分存储物品，可实现独立存取物品。

- 灯：LED照明灯，功耗低，亮度高。

- 门体双锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全。

- 后备电池设计，断电后仍可实时显示箱内温度。

- 配置USB数据接口，可存储10年内的温度数据。

- 生产企业获得国家科学技术进步奖、国家高技术产业化十年成就奖（提供证明材料）。

- 整机保修三年。

- 产品具有医疗器械注册证；生产企业通过TUV、ISO9001,ISO14001,ISO13485、WHO/PQS体系认证并提供证明材料。

- 血液冷藏箱技术要求：

- 立式，有效容积158L，外部尺寸560*570*1530mm,内部尺寸460*370*950mm,功率：350W。(供参考)

- 外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露，保证对箱内情况的观察

- 温度控制：采用高精度数字传感器，微电脑控制，大屏幕数字温度显示，电加热补偿系统，箱内温度恒定控制在4℃±1℃可调，上下点温度数字显示，平均温度显示，分辨率0.1℃；设定点可以调整校对，校对范围2℃～6℃校对0.1℃增量。

- 五种故障报警（高低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、后备电池低电量报警）；三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警）。

- 血液分类分层存放设计，便于操作。、

- 外门防凝露技术，85%湿度无凝露，保证对箱内情况的观察。

- 压缩机、风机：采用德国名牌压缩机和风机。

- 设有防高温和防低温机械温控器，可以保证血液柜在电脑板，电源板或传感器故障的情况下继续安全运转，从而保证血液的安全。

- 蓄电池：内置蓄电池，断电可报警48小时。

- 两种安全运行程序（传感器故障安全运行程序、数字紊乱安全运行程序）。

- 照明：箱内设置照明灯，外部独立灯开关，可不用开门清晰观察箱内物品。

- 具有独立检测通道用于远程温度监控且监控系统拥有软件著作权登记证书。

- 资质：所投产品具有医疗器械注册证 生产企业获得通过ISO9001,ISO14001,ISO13485、WHO/PQS体系认证并提供证明材料。

附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标范围 | 第 包 |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |

投标单位（盖章）：                             日期：

附件三

分项报价表

| 序号 | 分项名称 | 型号、品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人公章：

备注：表中所列货物为对应本项目需求的全部货物。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

附件四

投标授权书

致：金寨县中医医院

本授权书声明：         （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就               项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

投标人名称（公章）：

日      期：